## Tabelle1
Die Stadt Recklinghausen beabsichtigt zwei Krankenkraftwagen Typ A2 (Krankentransportwagen) zu beschaffen. Dieser Ausschreibung angeschlossen ist ein baugleiches Fahrzeug für die Stadt Oer Erkenschwick. Diese Leistungsbeschreibung definiert: Fahrgestell, Ausbau, Innenausbau, Batterie- und Ladetechnik, Innenausstattung, Warnanlagen, Zusatzbeleuchtung, Elektro - Anlagen, Kommunikationsanlagen, Funkgeräte, Sonstige Geräte und Navigationseinrichtung (NAVI), Einbau Patientendatenerfassung (PDE).
Position | Leistungsbeschreibung | [5 empty] | Ja | Nein | Kriterium
1 | Lieferung Fahrgestell
1.1 | Lieferung von einem Fahrgestell (linkslenker) für den Ausbau als Krankenkraftwagen Typ A2 (Krankentransportwagen) entsprechend DIN EN 1789:2020 und den Zusatzanforderungen des Auftraggebers. Die Anlagen "Allgemeines zum Fahrgestell und Ausbau", "KTW Anlage Skizze Innenausbau", "Anlage Folierung", "Anlage Folierung Oer-Erkenschwick", Einbaurichtlinie_luK_Funk", "Plan Funk 1HBC" und "Anlage Anlage Beispielfoto Bedieneinheiten" ist besonders zu beachten. Es werden ausschließlich Neufahrzeuge zugelassen. Alle Anlagen wurden zur Kenntnis genommen. HInweis: Die Erfüllung der einzelnen Kriterien ist in den vorgesehenen Spalten mit "Ja" oder "Nein" schriftlich und eindeutig zu beantworten. Weitere Eintragungen sind in diesen Spalten nicht gestattet. Sämtliche Leistungspositionen mit Ausnahme der Abfragen müssen im/am Fahrzeug eingebaut/angebaut bzw. verbaut werden und den zugesicherten Funktionsumfang gewährleisten sowie den geltenden Zulassungsstandards entsprechen. Sollten Positionen durch den Auftraggeber beigestellt werden, wird in der jeweiligen Position ausdrücklich daruf hingewiesen. Wichtig: Auch diese Position 1.1 muss mit Ja oder Nein beantwortet werden! | [7 empty] | KO Kriterium
1.2 | Serienmäßiger Kastenwagen mit Hochdach geeignet zum Ausbau als Krankentransportwagen nach DIN EN 1789 -Typ A2-! | [7 empty] | KO Kriterium
1.3 | Stehhöhe im Innenraum des ausgebauten KTW min. 1.850 mm Die Stehhöhe muss eingetragen werden. | [7 empty] | KO Kriterium
1.4 | Die nutzbare Länge im Patientenraum (Innenlänge)muss mindestens 3100-3500mm betragen (gemessen zwischen Trennwand und Hecktüren), bei kürztmöglichem Radstand! Die nutzbare Länge im Patientenraum und der Radstand muss eingetragen werden! | [7 empty] | KO Kriterium
Innenlänge:
Radstand:
1.5 | Der Fahrzeughersteller muss eingetragen werden! | [7 empty] | KO Kriterium
1.6 | Das Fahrzeugmodell/Typ muss eingetragen werden! | [7 empty] | KO Kriterium
1.7 | Die Antriebsache (Front oder Heck) muss eingetragen werden! | [7 empty] | KO Kriterium
1.8 | Motorleistung 96 - 130 KW (Leistungsabweichung -2% bis + 5%möglich) Motorleistung in kw muss eingetragen werden! | [7 empty] | KO Kriterium
1.9 | Der Hubraum des Motors muss zwischen 1900ccm und 2200ccm betragen. Der Hubraum muss eingetragen werden! | [7 empty] | KO Kriterium
1.10 | Zulässiges Gesamtgewicht max. 3.500 Kg im fertig ausgebauten und beladenen Zustand. Gewichtsreserve: Abweichend von DIN EN 1789 ist das Mindestgewicht für die Beladung auf 170 kg anzuheben! Es gelten die Gewichte der einsatzbereiten Geräte als Berechnungsgrundlage. Das ausgebaute Fahrzeug muss normabweichend vier Personen (einschließlich Fahrer) befödern können, für jeden Sitzplatz sind mindestens 75kg zu kalkulieren. Eine Kennzeichnung, dass max. vier Personen zu befördern sind ist im Fahrerraum anzubringen. Spätestens zur Fahrzeugabnahme muss das Betriebsgewicht durch eine Wiegekarte nachgewiesen werden. | [7 empty] | KO Kriterium
1.11 | Lieferung und Einbau einer Dachhohen-Heckdoppelflügeltür mit Fenstern. Leistungsmerkmale: - zwei Hecktüren mit je einem Fenster - die Durchsichtsflächen der Fenster müssen folienmattiert oder getönt sein (Sichtsschutz für eine Sicherstellung der Privatsphäre des Patienten) - Die Hecktüren müssen Öffnungswinkel und eine entsprechende Feststellung bei ca. 90°und 270° haben - die Feststeller müssen einfach zu bedienen und ausreichend stabil sein. (z.B. Widerstand gegen Wind/Sturm) | [7 empty] | KO Kriterium
1.12 | Lieferung und Einbau einer Dachhohen-Schiebetür in Fahrtrichtung rechts zum Lade-/ Fahrgastraum Leistungsmerkmale: - mit Schiebefenster - die Durchsichtsfläche vom Fenster muß folienmattiert oder getönt sein (Sichtsschutz für eine Sicherstellung der Privatsphäre des Patienten) - Montage eines Kopfpolsters über der rechten Seitenschiebetür (Innen) - Eine Beeinträchtigung der Funktion anderer Klappen und Türen bei geöffneter Schiebetür ist nicht zulässig. | [7 empty] | KO Kriterium
1.13 | Kraftstoffart Diesel | [7 empty] | KO Kriterium
1.14 | Schadstoffklasse, muss zum Zeitpunkt der Auslieferung dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. | [7 empty] | KO Kriterium
1.15 | Rußpartikelfilter zur Abgasreinigung | [7 empty] | KO Kriterium
1.16 | AdBlue System ohne Leistungsreduktion bei AdBlue-Mangel (Behördenabschaltung) | [7 empty] | 30
1.17 | Abgasrohr zur linken Fahrzeugseite gelegen, Geeignet zum Anschluß einer vorhandenen ON-SPOT Absaugung ECOVENT oder Plymovent. | [7 empty] | KO Kriterium
1.18 | Hydraulisches Wandlergetriebe mit mind. 6 Vorwärtsgangstufen | [7 empty] | KO Kriterium
1.19 | Das Lenkrad muss in Höhe und Neigung verstellbar sein. | [7 empty] | KO Kriterium
1.20 | Scheibenbremsen an allen Achsen | [7 empty] | KO Kriterium
Fahrzeugbereifung
1.21 | Fahrzeugbereifung (Vorne, Hinten) auf schwarzer Stahlfelge als Ganzjahresbereifung mit Schneeflockensymbol (3PMSF-Symbol). Für das Fahrzeug ist ein Satz leichtaufziehbarer Schneeketten in einer Transportbox mitzuliefern und auf dem Fahrzeug zu lagern. | [7 empty] | 10
Fahrzeugbereifung (Vorne, Hinten) auf schwarzer Stahlfelge Sommer- und Winterreifen mit eigenen StahlfegenFür das Fahrzeug ist ein Satz leichtaufziehbarer Schneeketten in einer Transportbox mitzuliefern und auf dem Fahrzeug zu lagern.
1.22 | Motorweiterlaufschaltung mit Betriebserlaubnis und Zulassung durch den Fahrzeughersteller, bei Zuschaltung der Motorweiterlaufschaltung muss der Motor bei abgezogenem Zündschlüssel weiterlaufen, ein Wegfahren darf nicht möglich sein. Eingeschaltete Klimaanlage und die für den Einsatzzweck erforderlichen elektrischen Verbraucher müssen nach Zuschaltung der Motorweiterlaufschaltung in Betrieb bleiben. | [7 empty] | 15
2 | Abfrage Assistenzsysteme
2.1 | Alle Assistenzsysteme, die unter Einsatzbedingungen auf Grund der Fahrzeughomologation das Fahrpersonal beeinträchtigen könnten, müssen über eine zweifach abhängige Logikschaltung deaktivierbar sein oder es muss deren Wirkungen verringert werden (z. B.: ein Schalter in Verbindung mit der Funktion des blauen Blinklichts). Das Fahrzeug darf bei aktivierter Abschaltung seine Zulassung nicht verlieren. Die genau Konfiguration wird in der Baubesprechung getroffen. | [7 empty] | 70
2.2 | Abfrage der Assistenzsysteme, tragen Sie alle Assistenzsysteme ein.
2.3 | Abfrage Start-Stop-Automatik
2.3.1 | Das Fahrzeug verfügt über keine Start-Stop-Automatik. | [7 empty] | 6
2.3.2 | Die Start-Stop-Automatik ist über die zweifach abhängige Logikschaltung aus Pos. 2.1 deaktivierbar. | [7 empty] | 5
2.4 | Antiblockierverhinderer (ABV) Bremsanlage inklusive Antriebsschlupfregelung, Elektronisches Stabilisierungssystem ( ESP ) | [7 empty] | KO Kriterium
2.5.1 | Totwinkel/Abbiegeassistent als fahrgestellseitige Herstellerlösung | [7 empty] | 15
2.5.2 | Totwinkel/Abbiegeassistent als Zubehör Aufbauerlösung | [7 empty] | 2
2.6 | Einbau Notbremsassistent | [7 empty] | KO Kriterium
| Notbremsassistent ist über die zweifach abhängige Logikschaltung aus Pos. 2.1 deaktivierbar. | [7 empty] | 20
2.7 | Einbau Spurhalteassistent | [7 empty] | KO Kriterium
| Einbau Spurhalteassistent ist über die zweifach abhängige Logikschaltung aus Pos. 2.1 deaktivierbar. | [7 empty] | 20
2.8 | Akustische und optische Einparkhilfe vorne und hinten | [7 empty] | KO Kriterium
2.9 | Lieferung und Einbau einer Rückfahrkamera Bilddarstellung kann über das beigestellte Columbus-Navigationsgerät oder über eine originale Fahrgestellherstellerlösung (z.B. Radiodisplay) erfolgen. | [7 empty] | KO Kriterium
2.10 | Lieferung und Einbau einer 360° Kamera die Bilddarstellung kann über das beigestellte Columbus-Navigationsgerät oder über eine originale Fahrgestellherstellerlösung (z.B. Radiodisplay) erfolgen. | [7 empty] | 15
2.11 | Einbau Geschwindigkeitsregelanlage/Tempomat | [7 empty] | 5
2.12 | Rückfahrwarneinrichtung über Taster temporär abschaltbar. Die Konfiguration wird in der Baubesprechnung festgelegt! | [7 empty] | 5
2.13 | Wartungsrechner zur Anzeige der Wartungsintervalle | [7 empty] | KO Kriterium
2.14 | Außentemperaturanzeige mit Frostwarnung | [7 empty] | KO Kriterium
2.15 | Einbau einer Servolenkung | [7 empty] | KO Kriterium
2.16 | Regensensor und optimierte Frontscheiben-Reinigung | [7 empty] | KO Kriterium
2.17 | Abblendlicht mit Tagfahrlicht Die Scheinwerferart muss angekreuzt werden! | [7 empty] | KO Kriterium
| In LED-Technik | [7 empty] | 10
| In Xenon- Technik | [7 empty] | 0
2.18 | Nebelscheinwerfer in Xenon oder LED. Halogen ist nur zulässig, wenn Xenon oder LED nicht lieferbar ist. Alternativ ist die Integration in das Abblendlicht möglich. | [7 empty] | KO Kriterium
2.19 | Zusätzliche gelbe Blinkleuchten am oberen Heck- bzw. Dachbereich. Als Alternativ können die Blinkleuchten in die Kennsignaleinheit - blau, in LED-Technik nach DIN 14620 Heckbereich eingebaut werden. | [7 empty] | KO Kriterium
2.20 | Dritte Bremsleuchte | [7 empty] | KO Kriterium
2.21 | Fahrgestell Farbe "weiß" RAL 9010 | [7 empty] | KO Kriterium
2.22 | Das Fahrzeug muss geeignet sein zur Folienbeklebung | [7 empty] | KO Kriterium
2.23 | Karosserieteile wie Stoßstangen, Spiegelkappen und seitliche Zierleisten sind vorzugsweise in Kunststoffgrau / schwarz zu liefern. | [7 empty] | KO Kriterium
2.24 | Windschutzscheibe in Verbundglas | [7 empty] | KO Kriterium
2.25 | Windschutzscheibe und Seitenscheiben in Wärmeschutzverglasung | [7 empty] | KO Kriterium
2.26 | Wärme- und Schallisolierung Fahrerraum, insbesonders gegen Schall der Warnanlage. | [7 empty] | KO Kriterium
2.27 | Rückspiegel (außen) beidseitig elektrisch beheiz- und verstellbar. Blinker soll soweit möglich nicht im Rückspiegel intregriert sein. | [7 empty] | KO Kriterium
2.28 | Zur Überwachung des Patientenraumes ist ein Innenspiegel mittig an der Windschutzscheibe anzubringen. | [7 empty] | KO Kriterium
2.29 | Front-Airbag für Fahrer und Beifahrer | [7 empty] | KO Kriterium
2.30 | Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer | [7 empty] | KO Kriterium
2.31 | Kopf-/Windowairbag für Fahrer und Beifahrer | [7 empty] | 15
2.32 | Fahrer- und Beifahrersitz mit erhöhtem Sitzkomfort, Seitenhalt und Armlehne, höhenverstellbaren Kopfstützen und Dreipunktgurten, Gurtstraffern und Sitzplatzerkennung, Ausführung in Kunstleder, beständig gegen alkoholische Desinfektionsmittel. Mit 4 Paar Schonbezüge aus Stoff für Fahrer- und Beifahrersitz. Leistungsmerkmale: - die Schonbezüge müssen für den Fahrer- und Beifahrersitz zugelassen sein (insbesondere im Bezug auf die verbauten Airbags) - geeignet für Waschverfahren gemäß RKI (60° waschbar) Leistungsmerkmale der Schonbezüge: - die Schonbezüge müssen mit "Rettungsdienst Recklinghausen" in Farbe weiß bestickt werden. Die genaue Beschriftung wird in der Baubesprechnung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
2.33 | Lieferung und Einbau eines Unfalldatenspeichers, Fabrikat Kienzle, mit Aufzeichnung der Standardparameter, sowie der Sondersignale (akustisch / optisch). Die Schnittstelle des Unfalldatenspeichers ist leicht zugänglich einzubauen, vorzugsweise im Bereich des Fahrersitzes und entsprechend zu kennzeichnen. Der endgültige Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
2.34 | Vollautomatische Klimaanlage für das Fahrerhaus, welche die Temperatur und Lüfterstufe selbständig auf die einstellbare Temperatur regelt. Die Leistungsanforderungen entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1789 in der aktuellen Fassung. | [7 empty] | KO Kriterium
2.35 | Warmwasserzusatzheizung und Motorheizung zur Versorgung von Fahrgestell und Aufbau/Ausbau. | [7 empty] | KO Kriterium
2.36 | Lieferung und Einbau eines Wärmetauschers inklusive einstellbaren, externen Thermostat. Leistungsmerkmale des Wärmetauschers: - flexible Anschlußleitungen zum Fahrgestell, - Leistung mind. 5 kW. | [7 empty] | KO Kriterium
2.37 | Lieferung und Einbau einer Zentralverriegelungsanlage für das gesamte Fahrzeug Leistungsmerkmale: - Alle Außentüren des Fahrzeuges sind durch die Zentralverriegelungsanlage zu schließen. - Lieferung von 4 gleichwertigen Funkschlüsseln | [7 empty] | KO Kriterium
2.38 | Funkentstörte Elektroinstallation nach EMV-Richtlinie 95/54/EG und Funknahentstörung und Vorrüstung für den Einbau von Funkanlagen. | [7 empty] | KO Kriterium
2.39 | DAB-Radio verkehrsfunktauglich mit Lautsprechern inkl. Antenne und Bluetooth- Freissprecheinrichtung, USB Schnittstelle | [7 empty] | KO Kriterium
2.40 | Die Hinterachse ist mit einer Luftfederung ausgestattet. Das manuelle Absenken der Hinterachse (außerhalb des Fahrbetriebes) muss möglich sein. | [7 empty] | 20
2.41 | Schmutzfänger an allen Rädern | [7 empty] | KO Kriterium
2.42 | flexible Schmutzfänger an allen Rädern | [7 empty] | 2
2.43 | Programmierbares Sondermodul | [7 empty] | KO Kriterium
3 | Elektroanlage Einbau
3.1 | Lieferung, Montage und betriebsfertiger Einbau einer Spannungs- / Stromversorgung Fabrikat Marechal Marechal ISV. Leistungsmerkmale: - Netzanschaltsteckverbindung mit Auswurfmagnet Fabrikat Marechal Marechal ISV Rettbox 230V~, - Steckverbindung mit Anschlusskabel 230V~ Kabellänge 5m, - Kontrollanzeige in Armaturentafel, wenn Spannungsversorgung eingesteckt ist, - einschließlich der Verbindungsleitung zum Verteilerkasten im Fahrzeug, - Einbauort Fahrzeug in Fahrtrichtung links, Fahrerseite, Höhe ca. 1100mm, - Auslösung durch Fahrzeugstartvorgang, - Sicherheitsschaltung bei nicht abgeworfener Steckvorrichtung. - Ausführung 5-polig und Rastereinstellung 1 Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. Erläuterung Sicherheitsschaltung: Wird die Steckverbindung beim Startvorgang nicht ausgeworfen weil: - der Auswurfmagnet defekt ist, - die Steckvorrichtung mechanisch verklemmt ist oder aus anderen Gründen sich nicht löst, darf der Startvorgang nicht ausgeführt werden! | [7 empty] | KO Kriterium
3.2 | Lieferung, Montage und betriebsfertiger Einbau eines Netzanschlußkastens. Leistungsmerkmale: - wasserdichte Ausführung mit Zugangsklappe zu den Schutzorganen, - 1 Stück FI - Schutzschalter einpolig, 230V~, 30mA - 3 Stück Leitungsschutzorgane elektromagnetische- / thermische Auslösung (Sicherungsautomat), zur Versorgung der Ladeerhaltung, des Heizlüfters und des Fahrzeugausbaus. - Kontrollanzeige für Spannungsüberwachung in der Armaturentafel oder in Nähe der Einspeisung. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
3.1 | Batterie und Ladetechnik
3.1.1 | Verstärkte Starterbatterie mind. 12V / 92Ah. Die Batterie ist als Starterbatterie zu beschriften. Lieferung, Montage und betriebsfertiger Einbau einer Zusatzbatterie in 12 V und mit mind. 92. Die Batterie ist als Zusatzbatterie zu beschriften. | [7 empty] | KO Kriterium
3.1.2 | Verstärkter Bordspannungsgenerator 12 V / mindestens 180A (Lichtmaschine) Auch bei Leerlaufdrehzahl mit eingeschalteten Verbrauchern wie Beleuchtung, Signaleinrichtungen, Ladeeinrichtungen für Geräte usw., darf die Fahrzeugbatterie nicht belastet werden. Der Auftragnehmer hat spätestens zur Fahrzeugabnahme einen Nachweis in Form einer Energiebilanz zu erbringen. | [7 empty] | KO Kriterium
3.1.3 | Lieferung, Montage und betriebsfertiger Einbau eines Doppelladegerätes vom Typ Votronic VAC 1215/30 DUO mit Startüberbrückung. Das Doppelladegerät ist an einen Sicherungskasten mit Fehlerschutzschalter und separater Absicherung anzuschließen und versorgt die Starterbatterie sowie die Zusatzbatterie. Die DIN VDE0100-717 ist zu beachten. | [7 empty] | KO Kriterium
3.1.4 | Lieferung, Montage und betriebsfertiger Einbau eines Unterspannungsschutzes für die Fahrzeugbatterie. Leistungsmerkmale: - Einstellbare Unterspannungsgrenze, - Abschaltung aller Verbraucher die für den Betrieb nicht zwingend erforderlich sind, - akustische Warneinrichtung (z.B. Summer oder ähnl. mit geringem Stromverbrauch) - optische Warnanzeige (LED) mit Beschriftung 'Starterbatterie'. Die endgültigen Einstellungen und Verbraucherabschaltungen werden in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
3.1.5 | Lieferung, Montage und betriebsfertiger Einbau eines Unterspannungsschutzes für die Zusatzbatterie. Leistungsmerkmale: - Einstellbare Unterspannungsgrenze, - Abschaltung aller Verbraucher die für den Betrieb nicht zwingend erforderlich sind, - akustische Warneinrichtung (z.B. Summer oder ähnl. mit geringem Stromverbrauch), - optische Warnanzeige (LED) mit Beschriftung 'Zusatzbatterie' - Notbeleuchtung durch Fahrzeugbatterie bei Unterspannungsabschaltung. Die endgültigen Einstellungen und Verbraucherabschaltungen werden in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
3.1.6 | Lieferung, Montage und betriebsfertiger Einbau einer Notstarteinrichtung. Leistungsmerkmale: - Notstarttaster am Fahrersitz links am Sitzkasten - Der Taster ist zu beschriften - Zusammenschaltung der Fahrzeug- und der Zusatzbatterie. Sollte eine LiFePO-Batterie verbaut sein, darf diese nicht mit der Starterbatterie kurzgeschlossen werden. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | 15
3.1.7 | Wenn die technische Möglichkeit besteht, die Zusatzbatterie inklusive eines Spannungswandlers und des dazugehörigen Ladegerätes in Lithium-Eisen-Phosphat-Technik abzubilden ( z.B. Victron Energy oder vergleichbar ), ist dieses als Gesamtsystem anzubieten. Dafür entfällt dann die Zusatzbatterie, der Spannungswandler und das Duo Ladegerät. Für die Überwachung des Systems ist ein LED-Farbdisplay im Bereich der Mittelkonsole einzubauen. Angabe von Hersteller und Typ ist unter Pos. 3.1.8 einzutragen! | [7 empty] | 25
3.1.8
3.1.9 | Lieferung, Montage und betriebsfertiger Einbau einer Zentralelektrik/-elektronik. Leistungsmerkmale: - Absicherung der im Fahrzeug verbauten Geräte, - Absicherung der im Fahrzeug verbauten Beleuchtung, - Absicherung und Überwachung der vom Ausbauhersteller installierten sonstigen Elektro- / Elektronikeinheiten, - Unterbringung der notwendigen Steuereinheiten. - Der Zugang zur Zentralelektrik muss werkzeuglos und ungehindert möglich sein - Defekte Sicherungen in der Zentralelektrik sind optisch anzuzeigen z.B. durch LED - neben dem fahrgestellseitigen Sicherungskasten ist für den Ausbau nur ein zentraler Ort für die Zentralelektrik/-elektronik vorzusehen. | [7 empty] | KO Kriterium
3.1.10 | Ein mechanischer Batterietrennschalter ist in der in der Nähe des Fahrersitzes, beschriftet mit "Batterie-Not-Aus", zu verbauen. | [7 empty] | KO Kriterium
4 | Lieferung Fahrgestellzubehör und Sonstiges
4.1 | 1 Stück Kfz - Verbandkasten nach DIN 13164. | [7 empty] | KO Kriterium
4.2 | 1 Stück Abschleppseil in Transporttasche | [7 empty] | KO Kriterium
4.3 | 4 Stück Warnwesten in orange | [7 empty] | KO Kriterium
4.4 | 2 Stück Warnleuchten zur Fahrzeugabsicherung. | [7 empty] | KO Kriterium
4.5 | 1 Stück Werkzeugtasche mit Bordwerkzeug. | [7 empty] | KO Kriterium
4.6 | Lieferung von wechselbaren Gummifussmatten Fahrer- und Beifahrerseite | [7 empty] | KO Kriterium
4.8 | Zur Fahrzeugübernahme muss das Fahrzeug als Sonder-KFZ-Krankenwagen zulassungsfähig in Nordrhein-Westfalen sein. Benötigte Dokumente wie die Zulassungsbescheinigung Teil 2, Gutachten usw., müssen vorhanden sein! Sollten bei der Fahrzeugzulassung Probleme auftreten, ist auch nach erfolgreicher Abnahme der Auftragnehmer in der Pflicht diese zu beheben. | [7 empty] | KO Kriterium
4.9 | 2 Stück Bedienungsanleitungen Fahrgestell (in deutscher Sprache). | [7 empty] | KO Kriterium
4.10 | Schaltpläne für das Fahrgestell in elektronischer Version (in deutscher Sprache). | [7 empty] | KO Kriterium
4.11 | Für die spätere Wartung des Fahrzeuges (Fahrgestellseitig) sind Servicestationen und / oder zugelassene Fachwerkstätten im Umkreis von 25 km um den Standort Feuerwehr Recklinghausen, Kurt-Schumacher-Allee 2 zu benennen. Bitte Standorte eintragen | [7 empty] | KO Kriterium
5 | Lieferung und Montage eines Ausbaus zum Krankenkraftwagen Typ A2
5.1 | Lieferung und Montage des Ausbaues, geeignet zur Aufnahme der medizinisch-technischen Ausrüstung und der erforderlichen elektrotechnischen Einrichtungen. Der Ausbau muss insbesondere in Bezug auf die dynamische Prüfung nach DIN EN 1789 zertifiziert sein. Bei Abgabe des Angebotes muss die Zertifizierung nachgewiesen werden. | [7 empty] | KO Kriterium
5.2 | Lieferung und Anbringung der Folierung. Leistungsmerkmal: - Folierung des kompletten Fahrgestelles entsprechend den Anforderungen des Auftraggebers (s. Anlage Folierung). - Folierung mit einer hochwertigen, dauerhaften, UV-beständigen Folie (Farbe RAL 3024), gemäß Farberlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der z. Zeit gültigen Fassung. | [7 empty] | KO Kriterium
5.2.1 | Garantieabfrage zur Beständigkeit (bitte ankreuzen) Beständigkeit der Folierung ohne Veränderung bei Oberfläche, Farbe und Klebehaftung.
| bis zu 2 Jahre | [6 empty] | 0 | 10
| bis zu 4 Jahre | [6 empty] | 5
| bis zu 5 Jahre und mehr | [6 empty] | 10
5.3 | Lieferung und Montage einer vollflächigen Heckwarnbeklebung Leistungsmerkmale: Heckwarnmarkierung gem. Empfehlung der DIN 14502-3 Warnmarkierung flächig in rot/gelb Material: Retroreflektierendes Material mit 100 mm breiten, 45° schrägen Streifen, abwechselnd rot/gelb. Entwurf: Alle Teile werden individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp abgestimmt und sind dem Auftraggeber vor Ausführung der Ausführung als Entwurf vorzulegen und durch diesen freizugeben. Ausführung: Die Warnmarkierung muss spannungsfrei auf das Heck, ausgenommen Heckscheibe, aufgebracht werden. Ein Schneiden auf dem Fahrzeug ist nicht zulässig. Es ist auf eine flächige Ausführung zu achten. Stöße die nicht der spannungsfreien Montage dienen, sind unzulässig. Alle einzelnen Elemente der Warnmarkierung sind mit runden Ecken mit einem Radius von 6 mm zu versehen. Die entfernbaren Anbauteile der Fahrzeuge sind durch den Auftragsnehmer zu de- und montieren. | [7 empty] | KO Kriterium
5.3.1 | Garantieabfrage zur Beständigkeit (bitte ankreuzen) Beständigkeit der Folierung ohne Veränderung bei Oberfläche, Farbe und Klebehaftung.
| bis zu 2 Jahre | [6 empty] | 0 | 6
| bis zu 4 Jahre | [6 empty] | 3
| bis zu 5 Jahre und mehr | [6 empty] | 6
5.8 | Lieferung und Einbau eines Korrosions- und Steinschlagschutzes. Leistungsmerkmal: Anbringen eines Korrosions- und Steinschlagschutzes am Unterboden des kompletten Fahrzeuges. | [7 empty] | KO Kriterium
5.9 | Lieferung und Einbau einer Einstiegshilfe an der Schiebetür. Leistungsmerkmale: - Einbauort unterhalb der seitlichen Schiebetür in Form eines Trittbretts, das sich annährend über den Radstand erstreckt und gleichzeitig als Schwellerschutz aus Rohrmaterial fungiert. Ausführung nicht rostendes Material, rutschhemmend R11. | [7 empty] | KO Kriterium
5.10 | Montage eines Schwellerschutzes Fahrerseite passend zu Pos. 5.9, jedoch schmale Ausführung ohne Trittbrett.
6 | Innenausbau - Patientenraum
6.1 | Lieferung und Einbau Innenausbau. Grundanforderungen an alle Schrankeinbauten und sonstiger Inneneinrichtung. Leistungsmerkmale: - Die zur Anwendung kommenden Werkstoffe und Materialien sind so auszuwählen und einzubauen, dass sie den Anforderungen der Norm DIN EN 1789:2020 entsprechen. - Maße und Einbauorte für Schränke, Schubladen und Fächer sind in der Baubesprechung festzulegen. - Türen und Klappen müssen im geöffneten und geschlossenen Zustand selbstständig arretieren. - der gesamte Patienteninnenraum ist im Grundton „weiß" auszuführen - Griffe und Kantenumleimer sind im Farbton „Blau" auszuführen Dem Angebot ist eine Bauzeichnung (der beabsichtigten Anordnung des Innenausbaues) als Anlage beizufügen. | [7 empty] | KO Kriterium
6.2 | Der Patientenraum ist allseitig und vollflächig gegen Wärme, Kälte und Schall zu isolieren. Insbesondere die Schallübertragung von der Warnanlage in den Innenraum ist zu minimieren. | [7 empty] | KO Kriterium
6.3 | Alle Anschlusskabel und Leitungen der Geräte müssen unterhalb der Verkleidung verlegt sein (keine Aufputzmontage). Alle Bedieneinheiten, Schalter, Sicherungen, Relais etc. sind dauerhaft und verlustsicher zu beschriften. | [7 empty] | KO Kriterium
6.4 | Die Wandverkleidung ist so auszuführen, dass das nachträgliche Anbringen von zusätzlichen Halterungen problemlos möglich ist. Eine Konstruktionszeichnung, aus der Montageflächen hervorgehen, ist bei Angebotsabgabe einzureichen. | [7 empty] | KO Kriterium
6.5 | Lieferung und Einbau einer Trennwand Leistungsmerkmale: - zur Trennung von Fahrer und Patientenraum - von Boden bis Kopfhöhe Begleiterstuhl mit Edelstahlverkleidung | [7 empty] | KO Kriterium
6.6 | Lieferung und Einbau eines Schiebefensters in die Trennwand zum Fahrerraum. Leistungsmerkmale: - in den Endstellungen arretierbar, - von Fahrer- und Patientenraum zu öffnen, - getönt, - große Ausführung, - leichtgängig. Der endgültige Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.7 | Lieferung und Einbau einer Schrankeinheit (vorne linke Seitenwand in Fahrtrichtung). Wie KTW Anlage Skizze "Ansicht auf die linke Seitenwand" Leistungsmerkmale: - Höhe bis zur Decke - aufgeteilt in einen Schrank links und einen Schrank rechts - der linke Schrank dient zur Aufnahme einer 10 Liter- O2-Flasche und einer 2 Liter-O2- Reserve-Flasche. Im oberen Bereich der Schranktür ist ein Sichtfenster aus Plexiglas einzubauen, damit ein Ablesen des Manometers der großen Flasche ohne Öffnen der Schranktür möglich ist. - der rechte Schrank ist horizontal in zwei Einheiten zu teilen, die sich mit einem Rollo verschließen lassen. - in der oberen Einheit des rechten Schranks sind eine elektrische Ladevorrichtung für eine Absaugpumpe ("Accuvac Pro", weitere Details in separatem Los zur medizinischen Beladung) und einem Corpuls AED (siehe ebenfalls separates Los) vorzusehen. - in der unteren Einheit des rechten Schranks befinden sich Fächer für medizinische Verbrauchsmaterialien. Diese Fächer müssen mit frei wählbaren 3 Stück Längs- und 12 Stück Quereinteilern ausgeführt sein Der endgültige Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.8 | Lieferung und Einbau von einem Schrank (linke Seitenwand in Fahrrichtung) nahe Hecktür. Wie KTW Anlage Skizze "Ansicht auf die linke Seitenwand" Dieser Schrank dient zur Lagerung der Vakuummatratze und Zubehör. - Der Schrank hat im oberen Bereich eine mit doppelt gasdruck gesicherte Klappe, deren Funktion durch die Trage und deren Anbauteile nicht begrenzt wird (Klappe ist größtmöglich umzusetzen). - Die Klappe hat einen Muschelgriff der den Schrank verschließt. - Der Schrank und die Klappe ist aussreichend dimensioniert, um die Vakuummatratze einwandfrei zu entnehmen. - Die Vakuummatratze ist knickfrei zu lagern - Der Schrank ist ausreichend zu belüften, so dass nahezu gleiche Temperaturen zwischen Patientenraum und Schrank herrschen. Zu diesem Zweck sind Lüftungsgitter im Sockelbereich des Schrankes einzubauen. Der endgültige Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.9 | Lieferung und Einbau von Hängeschränken an der linken Seite zwischen dem Schrank für die Vakuummatratze bis zur Schrankeinheit an der vorderen linken Seitenwand. Wie KTW Anlage Skizze "Ansicht Linke Seitenwand" Leistungsmerkmale: - mit drei Klapptüren - Es muss gewährleistet sein, dass diese Klappen nicht selbstständig öffnen. - Im geöffnetem Zustand müssen die Klappen mit Gasdruckdämpfern gesichert sein. - Das Öffnen der Klappen muss durch Muschelgriffe erfolgen. - Größe der Hängeschränke: je Hängeschrank ca. H=400mm, B=500mm, T=300mm - Die Hängeschränken sind jeweils zusätztlich mit einem Boden zuversehen. Der endgültige Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.10 | Lieferung und Einbau von einem Betreuersitz Wie KTW Anlage Skizze "Ansicht auf die Trennwand" und "Ansicht auf Betreuersitz" Leistungsmerkmale: - rechts neben der Transportsicherung - ein zugelassener, komfortabler Betreuersitz mit Kopfstütze und Dreipunktgurt - Unter dem Betreuersitz ist ein Lagerungkasten für einem Notfallrucksack einzubauen. Maße Lagerungskasten mindestens: Höhe: 290mm, Breite: 580mm, Tiefe: 430mm Der Notfallrucksack ist gegen herausrutschen zu sichern. Entnahme nach Vorne Richtung Krankentrage. Im Lagerungskasten sind der Boden und die Seiten mit Edelstahl zu verkleiden. Die Fugen sind Feuchtigkeitsdicht zu versiegeln. - Hinter dem Notfallkoffer ist ein Lagerungsfach mit kompletter Edelstahlauskleidung für eine Oxyback Mini einzubauen. Entnahme Richtung Schiebetüröffnung. Maße Lagerungskasten mindestens: Höhe 240mm, Breite: 160mm, T=540mm. Die Oxyback Mini ist gegen herausrutschen zu sichern. Der endgültige Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.11 | Transportsicherung, links neben dem Betreuersitz. Wie KTW Anlage Skizze "Ansicht auf die Trennwand" Leistungsmerkmale Transportsicherung: Zur Transportsicherung ist eine ausreichend stabile Befestigungsmöglichkeit für Koffer bzw. Klapprollstühle inkl. Sicherungsgurte vorzusehen. Der endgültige Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.12 | Lieferung und Einbau von einem Schrank (rechten Seitenwand in Fahrtrichtung) zwischen der Schiebetür und Hecktür zur Aufnahme eines Feuerlöschers 6Kg. Wie Anlage Skizze "Ansicht von oben" Leistungsmerkmale des Fachschrankes: - oberhalb des Schrankes ist eine wannenförmige Auskleidung mit Edelstahl durchzuführen. - mit Tür die nach Vorne zur Seitenschiebetür zu öffnen ist. - Der Feuerlöscher und muss gegen herausfallen gesichert werden, der Feuerlöscher muss sicher und einfach herausnehmbar sein. - das Fach, für den Feuerlöscher, ist komplett mit Edelstahl zu verkleiden - der Schrank ist mit einem gut sichtbaren Piktogramm zu kennzeichen. Der endgültige Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.13 | Lieferung und Einbau von einem Schrank (rechten Seitenwand in Fahrtrichtung) neben dem Schrank für den Feuerlöscher Richtung Hecktür gelegen. Wie KTW Anlage Skizze "Ansicht auf rechte Seitenwand". Dieser Schrank dient zur Aufnahme einer Schaufeltrage und Zubehör. Leistungsmerkmale: - der Deckel und 2/3 der Front ist über die ganze Länge klappbar auszuführen. - der Deckel muss im geöffneten Zustand durch Gasdruckdämpfern gesichert werden. - ein Nicht-selbstöffnen des Deckels muss gewährleistet sein - das Öffnen des Deckels muss durch Muschelgriffe erfolgen Der endgültige Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.14 | Lieferung und Einbau einer Schaufeltrage Ferno 65 EXL Leistungsmerkmale: - 3 Haltegurte und Drucktastenschloss - Längenverstellung - Platzsparend zusammenlegbar - Röntgenstrahlendurchlässig im gesamten Wirbelsäulenbereich. Die endgültige Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.15 | Lieferung und Montage von einem Krankentransportstuhl inklusive Ladesystem Montageort siehe Anlage Skizze "Ansicht von Oben" Leistungsmerkmale: - Transportgewicht von mind. 170 kg - leichte Bauweise, - elektrischer Dualmotor zum separaten Antrieb beider Raupenriemen - Motorunterstützung beim Geradeauslauf / Verladen über Rampe - passende und zugelassene Bodenhalterung - Treppengleitfunktion auch ohne Motor - die Polsterung vom Tragestuhl in Farbe schwarz - die Polsterung vom Tragestuhl muss aus Kunstleder sein - die Polsterung muss leicht zu reinigen und leicht zu desinfizieren sein - Einbau im Heckbereich rechts neben der Krankentrageeinrichtung - Hosenträger-/Beckenbegurtung für den Krankentransportstuhl - 1 Reserveset Hosenträger-/Beckenbegurtung - 3-Punkt-Gurt des Fahrzeuges für den Krankentransportstuhl - Montage Bodenhalterung mit elektrische Entriegelung für den Krankentransportstuhl, Entriegelungschalter rechts nahe der rechten Hecktür. - Alle Teile vom Tragesessel müssen einer dynamischen Beschleunigungskraft von min. 10g bei Beladung mit einem Patienten in allen Richtungen wirkend standhalten. Ein Nachweis ist bei Abgabe des Angebotes beizulegen. - Lieferung von 2 Akkus für das elektrische Raupenschienensystem - Lieferung und Montage von einem Ladegerät für einen Akku des Raupenschienensystemes Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.16 | Hersteller und Typ des Krankentragestuhls bitte eintragen!
6.17 | Lieferung und Einbau einer Hilfestellung (Rampe) bei Be- bzw. Entladung des Krankentransportstuhls Leistungsmerkmale: - bei Nichtgebrauch muss die nebengelagerte Fahrtrage ohne Einschränkung ent- und beladen werden können, - zur einfacheren Be- bzw. Entladung des Krankentransportstuhls ist eine nach hinten ausklappbare Beladerampe einzubauen. - mögliche Gefährdungsbereiche sind zu kennzeichnen z.B. "Achtung Quetschgefahr" - zur sicheren Bedienung müssen zwei Griffe (rechte und linke Hand) vorhanden sein, diese können in die seitliche Führung integriert sein, scharfe Kanten sind auszuschließen - geeignete Dämpfer/Federn unterstützen den Bediener beim Aus- und Einklappen, die Dämpfer/Federn dürfen nicht im Fahrbereich des Krankentransportstuhls sein (Stolpergefahr) - die Rampe ist so auszuführen, dass beim Einklappen möglicher Niederschlag nicht in das Fahrzeug läuft - während der Fahrt erzeugte Geräusche müssen verhindert werden. Hierzu muss diese in der Endlage gesichert sein - die Rampe muss eine Tragfähigkeit von mindestens 170Kg (Patient und Krankentragestuhl) ausgelegt sein - es muss die Möglichkeit bestehen, eine defekte Rampe demontieren zu können, um sie gegen eine neue zu ersetzen. Die Ersatzteileverfügbarkeit muss für die Dauer von sechs Jahren, nach Auslieferung des Fahrzeuges , sichergestellt sein. Der endgültige Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.18 | Lieferung und Einbau Bodenbelag Spritz-/Streichboden in Wannenausfertigung (Farbton blau). Leistungsmerkmale: - Stärke ca. 3mm, - an den Wandungen und im Möbelbereich als Sockel ca. 60 mm hoch, - rutschfest, pflegeleicht, geeignet für hohe mechanische Belastung, - in den Türbereichen rutschfeste Leichtmetallabschlussleisten mit korrosionsfester Verschraubung - die Übergänge vom Fußboden zum Sockel (Ecken) sind zum Zwecke der leichten Reinigung zu glätten. - die Übergänge vom Boden zur Wand sind abzurunden (keine rechteckigen Kantenübergänge). - im Laufbereich der Krankentrage und -stuhl muss ein zusätzlicher Edelstahlschutz gegen Abschleifen aufgebracht sein - desinfektionsbeständig | [7 empty] | KO Kriterium
6.19 | Lieferung und Einbau von: Stryker Power PRO 2 Fahrtrage (6507) mit folgenden Merkmalen: - XPS Seitenflügel - Bauchdeckenentlastung und Schocklager - Power-Load inkl. Befestigungen - Radarretierung 4 Räder - WLAN Aktiv - ohne Sauerstoffflasche - XPR-vollversiegeltes Rückhaltesystem - Beschreibung und Bedienungsanleitung in Deutsch - Infusionsstativ 3 Stufig Rechts - XPS G-Rated Polster Mattress - 2 Akkus - Akku-Ladegerät mit Befestigungsplatte und 12V DC Ladekabel - Ablagemöglichkeit Fahrgestell (Ablagenetz) - Ablagemöglichkeit Kopfende (Ablagetuch) - Ablagemöglichkeit Rückenlehne (Aufbewahrungstasche) - Kopfteilverlängerun - Baby-KInderrückhaltesystem 720XPFNPR Schnitzler - Kopfkissen Hygiene Plus mit Drehwirbelverschluß von Schnitzler - Kopfteilverlängerung Firma MCS, starr, zur Aufnahme von Kopfkissen Schnitzler. Ein Nachweis der erfolgreichen Prüfung nach DIN 1789:2020 ist nachzuweisen. | [7 empty] | KO Kriterium
6.20 | Lieferung und Einbau einer Dachmittelkonsole Leistungsmerkmale für Dachmittelkonsole, ausgestattet mit den aufgeführten Einbauten: - 1 Stück Zentrale Bedieneinheit Beleuchtung, - 1 Stück Flowmeter für ZGA Steckdose für Inhalationsmasken, - 1 Stück Halterung für Inhalationsmaske mit Schlauch, sowie Einbau von zwei pendelfreien Aufhängungen für je 2 Infusionsflaschen, - 1 Stück Be- und Entlüfter im hinteren Dachbereich ohne eingebauter Leuchte. - 1 Stück Sauerstoffsteckdose (O² Stecker für ZGA Steckdose nach DIN 13260) mit Leitung von der Bordversorgung, Der endgültige Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.21 | Lieferung und Einbau einer Innenraumbeleuchtung Leistungsmerkmale für Innenraumbeleuchtung: - 2 Stück Lichtbänder (linke und rechte Seite) durchgehend pro Seite, in der Innenverkleidung eingelassen in LED - Ausführung, - Automatisches Einschalten von 2 LED Lampen beim Öffnen einer beliebigen Tür des Patientenraumes, unabhängig vom Fahrlicht, inkl. eines Zeitrelaissteuerung. Konfiguration wird in der Bausbesprechnung durchgeführt. Die endgültigen Einbauorte werden in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.22 | Allgemeine Anforderungen der Versorgungsleitungen: - Versorgungsleitungen müssen hinreichend lang, leicht zugänglich und austauschbar sein, - Versorgungsleitungen müssen in Leerrohren mit Zugdraht oder Kabelkanälen verlegt sein. Lieferung und Einbau Halterungen, Verbindungsleitungen und Geräte: - 1 Stück Druckminder (für 11 Liter Sauerstoff) mit Verbindung auf eine Leitung und Abgangsverteiler, - 1 Stück Verbindungsleitung vom Verteiler zur Dachmittelkonsole (Flowmeter), - 1 Stück Rufstelle zum Fahrerhaus (Summeranlage mit bidirektionale Gegensprechanlage), - 1 Stück Halterung für Accuvac - Rescue mit Festanschluss 12 V. Der endgültige Einbauort sämtlicher vorherig aufgeführter Ausstattungen werden in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
6.23 | Lieferung und Einbau von Haltegriffen. Leistungsmerkmale für Haltegriffe: - 1 Stück Haltestange am Seiteneinstieg ca.600 mm lang, - 1 Stück Haltestangen längs unter dem Dach (links / rechts) ca. 1400mm lang, - 1 Stück Haltestange im Bereich des Betreuersitzes ca. 250mm lang. Alle Haltestangen sollen einen Durchmesser von mind. 30mm aufweisen. Der endgültige Einbauort wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7 | Innenausstattung
7.1 | Lieferung und Einbau einer Halterung für Einweghandschuhe. Leistungsmerkmale Einweghandschuhe: - Patientenraum, - geeignet zur Aufnahme von drei Verpackungseinheiten. Endgültige Einbauposition und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.2 | Lieferung und Einbau einer Normschiene (Drägerschiene). Leistungsmerkmale Normschiene (Drägerschiene): - Patientenraum - min. 600 mm - 15 Kg Belastung - 12 V Steckdose in der nähe der Normschiene Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.3 | Lieferung und Einbau von Halterungen für drei Feuerwehrhelme Typ MSA F2 nach EN 16473:2015-03 Leistungsmerkmale: - Innenraum Führerhaus. Lieferung und Einbau von drei Feuerwehrhelme Typ MSA F2 nach EN 16473:2015-03 Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.4 | Lieferung und Einbau von 2 Gepäcknetzen. Leistungsmerkmale: - zur Aufnahme von 2 Paar Feuerwehrhandschuhe, - zur Aufnahme von 2 Warnwesten, - Einbauort Fahrerraum Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.5 | Lieferung und Einbau einer Kleiderschere. Leistungsmerkmale: - Patientenraum, - stabile Ausführung, - mit Halterung. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.6 | Lieferung und Einbau einer digitalen Wanduhr. Leistungsmerkmale: - im Patientenraum - Batteriebetrieben od. 12V Bordnetz, - DCF 77 gesteuert, - Stunden-, Minuten-, und Sekundenzeige, - Die Anzeige muss von der Hecktür aus lesbar sein. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.7 | Lieferung und Einbau 1 Stück Handleuchte Adalit L3000-LED-ATEX mit Ladehalterung für das 12V- Bordnetz. Einbauort: - geplanter Einbauort Fahrerhaus Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.8 | Lieferung und Einbau eines Feuerlöschers in Form eines Aufladelöschers mit Halterung. Leistungsmerkmale: - ABC - Pulver, - 6 kg Füllgewicht. - Dauerdruckfeuerlöscher sind nicht zugelassen Einbau im Schrank siehe Pos. 6.12. | [7 empty] | KO Kriterium
7.9 | Lieferung und Einbau eines Desinfektionsmittelspenders. Leistungsmerkmale des Desinfektionsmittelspenders: - Patientenraum, - Armhebelbedienung, - für Gebinde 500ml, - Halterung in korrosionsfreier Ausführung. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.10 | Lieferung und Einbau eines Abfallbehälters Leistungsmerkmale: - Wandmontage im Patientenraum - in korrosionsfreier und geschlossene Ausführung - mind. 5 Liter - nach oben zu öffnen - Abfallbeutel geeignet Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.11 | Lieferung und Einbau eines Mittelkonsolenschrankes. Leistungsmerkmale: - elektrische Versorgungsanschlüsse für nachfolgend aufgeführte Geräte mit Einzelabsicherung. - geeignet zum Einbau einer Passivplushalterung inkl. Antennenanschluss - geeignet zum Einbau von 1 Stück Handlampe (Adalit), - geeignet zur Lagerung eines Ruhratlas, - geiegnet zur Lagerung von 4 Pakete Einmalhandschuhe - geeignet zur Lagerung von zwei Schreibborden (DIN A4), - geeignet zum Einbau einer Patientendatenerfassungseinrichtung mit Drucker, - Ausführung der Spannungsversorgung für den Drucker und Patientendatenerfassungsgerät als MagCode Pro- Anschluss (magnetisch und verriegelnd) mit Platte und Stecker. - geeignet zur Aufnahme von 2 Bedieneinheit (Blaulicht, Funkt usw.) beschrieben in Pos. 10.3 und 10.4 - Installation von 2 USB-Anschlüssen mit Dauer-Plus, Kombisteckdose USB-A und C Einbauort: - Fahrerraum zwischen Fahrer- und Beifahrersitz. Die endgültigen Einbauorte der zuvor genannten Geräte werden in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.12 | Lieferung und Einbau eines Elektroheizlüfters inklusive einstellbarer, externer Temperaturregelung mit Abschaltung bei Erreichen der eingestellten Temperatur. Leistungsmerkmale: - Innenraum Kofferaufbau, - Halterung in korrosionsfreier Ausführung, - Betriebsspannung 230V~ bei Netzeinspeisung - Leistung 2kW, - VDE - Prüfzeichen, - zugelassen für den Betrieb in Kraftfahrzeugen - abschalten beim Öffnen einer beliebigen Tür des Patientenraumes Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
7.13 | Klimatisierung des Patientenraumes: Lieferung und Einbau einer eigenständigen vollautomatisch geregelten Klimaanlage Die Leistungsanforderungen entsprechen den Anforderungen der DIN EN 1789 in der aktuellen Fassung. | [7 empty] | KO Kriterium
7.14 | Lieferung und Einbau eines kombinierten Bedienelementes für Wärmetauscher und Klimaanlage Leistungsmerkmale: - Einstellbar zwischen ca. 15 ° und 28 ° Grad Celsius - Automatische Regelung von Luftstrom und Ausströmtemperatur im Patientenraum - Im Bereich Dachmittelkonsole | [7 empty] | KO Kriterium
8 | Warnanlagen
8.1 | Lieferung und Montage einer an die Fahrzeugbreite angepassten Kennsignaleinheit - blau, in LED-Technik nach DIN 14620 Form D (Balkenanlage) auf dem Fahrzeugdach vorne mit elektronischer, akustischer Warneinrichtung. Leistungsmerkmale: - Montage auf dem Fahrerhaus, - Betrieb mit Bordspannungsversorgung 12V -, - gesteuert über die Bedieneinrichtung des Warnbalkens im Fahrerhaus, - einschließlich Verbindungsleitungen und Spannungsversorgung, - geeignet zur Ansteuerung von elektronischen Frontblitzern, - mit Fußschalter im Fußraum links, Schaltung Ein-Aus für die Tonfolgeanlage, Funktion Umschaltung | [7 empty] | KO Kriterium
8.2 | Lieferung und Einbau einer Frontblitzanlage in LED - Ausführung Leistungsmerkmale: - Betrieb mit Bordspannungsversorgung 12V - - Montage in Sichthöhe für andere Verkehrsteilnehmer am Fahrerhaus, - gesteuert über die Bedieneinrichtung des Warnbalkens im Fahrerhaus, - einschließlich Verbindungsleitungen und Spannungsversorgung - zugelassen nach ECE-R65 und nach 72/245/EWG - 2 Blitzleuchten in Fahrtrichtung im Kühlergrill und min. 2 Blitzleuchten links und rechts zur Fahrtrichtung im Bereich der Stoßstange. Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechnung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
8.3 | Lieferung und Montage einer an die Fahrzeugbreite angepassten Kennsignaleinheit - blau, in LED-Technik nach DIN 14620 Form D (Balkenanlage) auf dem Fahrzeugdach im Heckbereich. Bei einem Kofferaufbau ist das Heckblaulicht im Kofferaufbau zu integrieren. Leistungsmerkmale: - Betrieb mit Bordspannungsversorgung 12V -, - Montage im Heckbereich des Fahrzeugkastenwagens, - gesteuert über die Bedieneinrichtung der Signaleinheit im Fahrerhaus, - einschließlich Verbindungsleitungen und Spannungsversorgung, - Einbauort am Ausbau mit der Dachkante abschließend. - zu gelassen nach ECE-R65 und nach 72/245/EWG Einbauort und Ausführung wird in der Baubesprechnung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
8.4 | Lieferung und Einbau einer Heckwarneinrichtung, bestehend aus 4 Stück LED Modulen in Farbe gelb, zugelassen und geschaltet nach ECE-R65 und §52 StVZO Abs.11. Alternativ kann die Heckwarneinrichtung in der Kennsignaleinheit - blau, in LED-Technik nach DIN 14620 Form D (Balkenanlage) auf dem Fahrzeugdach im Heckbereich untergebracht werden. Logikschaltung für die Heckwarneinrichtung ist "Motor an" und "Hecktür geöffnet" = Heckwarner automatisch eingeschaltet. Manuelle Schaltung vom Fahrerplatz und von der Hecktür innen, automatische Abschaltung über Geschwindigkeitssignal. | [7 empty] | KO Kriterium
9 | Zusatzbeleuchtung für den Ausbau
9.1 | Lieferung und Einbau einer Außenbeleuchtung (Arbeitsbeleuchtung) - 2 Stück Arbeitsscheinwerfer in LED - Ausführung auf der linken Fahrzeugseite - 2 Stück Arbeitsscheinwerfer in LED - Ausführung auf der rechten Fahrzeugseite - 2 Stück Arbeitsscheinwerfer in LED - Ausführung auf der Fahrzeugrückseite Leistungsmerkmale: - einschaltbar aus dem Bereich Schiebetür und Fahrerhaus - mit Kontrollanzeige an jeder Schaltvorrichtung, - akustische Warnung im Vorwärtsfahrbetrieb oder geschwindigkeitsabhängige Abschaltung. - keine akustische Warnung im Rückwärtsfahrbetrieb | [7 empty] | KO Kriterium
9.1.2 | Automatische Schaltung der Arbeitsscheinwerfer bei Rückwärtsfahrt | [7 empty] | 8
9.2 | Lieferung und Einbau einer Seitenmarkierungsbeleuchtung Farbe gelb in LED - Technik. Einbau der Seitenmarkierungsbeleuchtung bestehend aus: Linke Seite und rechte Seite Kofferaufbau: je 2 Stück Seitenmarkierungsleuchten in LED - Technik, Leistungsmerkmale: - im Kastenwagen/Kofferaufbau eingelassen, - zugeschaltet ab Standlicht. | [7 empty] | KO Kriterium
10 | Elektro - Anlagen für den Ausbau
10.1 | Lieferung und Einbau einer Zentralelektrik/-elektronik. Leistungsmerkmale: - Absicherung der im Ausbau verbauten Geräte, - Absicherung der im Ausbau verbauten Beleuchtung, - Absicherung und Überwachung der vom Aufbauhersteller installierten sonstigen Elektro- / Elektronikeinheiten, - Unterbringung der notwendigen Steuereinheiten. - Der Zugang zur Zentralelektrik muss werkzeuglos und ungehindert möglich sein - Defekte Sicherungen in der Zentralelektrik sind optisch anzuzeigen z.B. durch LED Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
10.2 | Lieferung und Einbau der Bedieneinheit in der Mittelkonsole (siehe Beispielfoto Bedieneinheit) Leistungsmerkmale: Freikonfigurierbare Canbus Bedieneinheit Inomatic Typ BT2012 oder gleichwertiger Art zur Schaltung der oben aufgeführten Positionen. Genaue Konfiguration erfolgt in der Baubesprechung. | [7 empty] | KO Kriterium
10.3 | Lieferung und Einbau von 3 Stück Bedieneinheit je einmal in der Mittelkonsole, nähe Schiebetür und nähe Hecktür Siehe Anlage Beispielfoto Bedieneinheiten! Leistungsmerkmale: Freikonfigurierbare Canbus Bedieneinheit Inomatic Typ BT2006 oder gleichwertiger Art zur Schaltung oder Anzeige von z.B. Unterspannung, Netzkontakt, Licht usw.! Genaue Konfiguration erfolgt in der Baubesprechung. | [7 empty] | KO Kriterium
10.4 | Lieferung und Einbau einer Türöffnungsanzeige. Leistungsmerkmale: - Anzeige der geöffneten Türen des gesamten Fahrzeuges in der Armaturentafel oder Mittelkonsolenschrank Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
10.5 | Lieferung und Einbau einer justierbaren Leseleuchte in LED - Technik. Leistungsmerkmale: - an der Leuchte einschaltbar, - Anbringungsort Beifahrerseite. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
10.6 | Lieferung und Einbau Spannungswandler Leistungsmerkmale: - Sinus-Wechselrichter/Spannungswandler 12V DC->230V AC, - Dauer-Leistung: ca. 500VA - Spitzen-Leistung: ca. 800 VA bis 25 ms - Der Spannungswandler wird auf eine Steckdose in nähe der Normschiene im Patientenraum. - Diese Steckdose ist Farblich zu kennzeichen und mit max. Belastung zu beschriften. Endgültige Einbauposition und Ausführung wird in der Baubesprechnung festgelegt! | [7 empty] | KO Kriterium
11 | Kommunikationsanlagen, Funkgeräte, Navigation und sonstige Geräte
11.1 | Digitale Funkanlage Die Einbauanleitung Funk ist zwingend zu Beachten! Einbau einer beigestellten Sepura Funkanlage bestehend aus S/E- Einheit, einem Handbediengerät HBC3 (im Fahrerraum), Antennenanlagen für Tetra/GPS/GSM. Eine entsprechende Zertifizierung für den fachgerechten Einbau von Funkgeräten ist auf Verlangen nachzuweisen. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
11.2 | Lautsprecher Lieferung und Einbau von einem regelbaren Funklautsprecher vom Typ Peiker KL1 im Fahrerraum. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
11.3 | Navigationssystem Einbau eines beigestellten Navigationssystems vom Typ SELECTRIC COLUMBUS inkl. Anschluss an die S/E Einheit. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
11.4 | Passiv-Plus-Halterung HRT Lieferung und Einbau einer Passiv-Plus-Ladehalterung vom Typ Wetech WTC1702 für ein Sepura HRT, mit externem Antennenanschluss. Für die Passiv-Plus Halterung ist eine separate Antenne oder ein geeigneter Antennenkoppler vorzusehen. Endgültige Einbauposition wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
12 | Patientendatenerfassung (PDE)
12.1 | Einbau Beistellung! 1 Stück Halterung Patientendatenerfassung inklusiv Drucker (zur Information für den Einbauumfang): - Halterung wird durch Auftraggeber beigestellt. - Drucker wird durch Auftraggeber beigestellt. - Stromversorgung vom Bordnetz 12V- aus dem Mittelkonsolenschrank - Anschluss über MagCode Pro-Stecker (magnetisch und verriegelnd) mit Platte und Stecker. - gewünschter Einbauort im Fahrerhaus (Mittelkonsole). Endgültige Einbauposition und Ausführung wird in der Baubesprechung festgelegt. | [7 empty] | KO Kriterium
13 | Service für Fahrgestell (Werkstätten, Garantie, Ersatzteile, usw.)
13.1 | Garantie: Gewährleistung von mindestens 24 Monate! | [7 empty] | KO Kriterium
13.2 | Für einen verlängerten Gewährleistungsanspruch, wird je Monat Verlängerung 1 Punkt vergeben. Maximal können 36 Punkte erreicht werden. Die Kosten sind im Preis zu kalkulieren. Angabe der Garantieverlängerung in Monaten musse ingetragen werden. (Beispielrechnung: bei 36 Monaten=36 Punkte; heißt das 36 Monate + 24 Monate Gewährleistung= 60 Monate) | [7 empty] | 36
13.3 | Lieferzeitabfrage, muss eingetragen werden (bitte ankreuzen) | [7 empty] | KO Kriterium
[5 empty] | 12-16 Monate |  |  | 15 | 15
[5 empty] | 17-21 Monate |  |  | 8
[5 empty] | >21 Monate |  |  | 0
13.4 | Vorort-Service am Standort Feuerwehr Recklinghausen durch einen Servicetechniker des Auftragnehmer! | [7 empty] | KO Kriterium
13.5 | Angabe der werktäglichen Reaktionszeiten eines Servicetechnikers in Stunden, der benötigt wird, bis ein Servicetechniker bei Bedarf am Standort des Fahrzeuges sein kann (bitte ankreuzen). | [5 empty] | KO Kriterium
13.5.1 | > 48 Stunden | [6 empty] | 0 | 20
13.5.2 | ≥ 24 bis ≤ 48 Stunden | [6 empty] | 10
13.5.3 | ≥ 0 bis ≤ 23 Stunden | [6 empty] | 20
14 | Baubesprechung, Endabnahme, Schulung, Einweisung und Anlieferung
14.1 | Baubesprechung und Endabnahme Unmittelbar nach Auftragserteilung findet eine Baubesprechung mit ca. 3-5 Mitarbeitern des Auftraggebers Feuerwehr Recklinghausen im Herstellerwerk statt. Für die Baubesprechung ist ein Zeitraum von mindestens zwei Werktagen zuzüglich An- und Abreise anzusetzen. Darüber hinaus ist nach Fertigstellung der Fahrzeuge eine Endabnahme mit einem Zeitansatz von mindestens drei Werktagen zuzüglich An- und Abreise vorzusehen. Die Reise- und Unterbringungskosten incl. Verpflegung für Termine sind vom Auftragnehmer zu tragen. Die Organisation der An- und Abreise obliegt dem Auftragnehmer. Innerhalb Deutschlands ist die schnellst mögliche Zugverbindung zu wählen und ausserhalb Deutschlands ist eine Flugreise zwischen Auftraggeber und Produktionsstätte des Auftragnehmers zu planen. Die Baubesprechung und die Endabnahme muss in deutscher Sprache und Schrift erfolgen. | [7 empty] | KO Kriterium
14.2 | Schulung und Einweisung Im Anschluß der Fahrzeugübergabe ist auf dem Gelände des Auftraggebers eine Anwenderschulung für das Fahrzeug und das Fahrtragensystem durchzuführen! Der Zeitansatz für die reine Anwenderschulung am Fahrzeug liegt bei mindestens 8 Stunden. | [7 empty] | KO Kriterium
14.3 | Ergänzend zu den Vertragsbedingungen hat die Anlieferung ab einer Distanz größer 400Km zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer mit einem LKW per Spedition stattzufinden. | [7 empty] | KO Kriterium
[7 empty] | Gesamt mögliche Punktzahl |  | 410
Preisangabe für KTW Typ A2 |  |  | netto | brutto | MwSt.
für 1 Stück KTW Typ A2: |  |  |  | 0 | 0
für 2 Stück KTW Typ A2: |  |  |  | 0 | 0
für 1 Stück KTW Typ A2 Oer-Erkenschwick: |  |  |  | 0 | 0
MwSt bitte ausweisen
|  | Information Wertungsmatrix : |  | Preis | 50% | Leistung | 50%
Berechnung
* Wertungspunktzahl= GL x L + GK x (Lmax x Kmin) K
* GL= Gewicht der Leistungskriterien L= Leistungspunktzahl GK= Gewicht der Geamtkosten L max.= Leistungspunktzahl des leistungsstärksten Angebotes K min= Kosten des kostengünstigsten Angebotes K= Kosten des gewerteten Angebotes

## Tabelle2 (hidden)
Sonstiges
Baubesprechung und Rohbauabhahme | Unmittelbar nach Auftragserteilung soll eine Baubesprechung mit mindestens zwei Mitarbeitern des Auftraggebers im Herstellerwerk stattfinden. Für die Baubesprechung ist ein Zeitraum vom mindestens einem Werktag zuzüglich An- und Abreise anzusetzen. Darüber hinaus ist nach Fertigstellung der Fahrzeuge eine Endabhahme mit einem Zeitansatz von 2 Werktagen zuzüglich An- und Abreise vorzusehen. Die Reise- und Unterbringungskosten für beide Termine sind vom Auftragnehmer zu tragen. Die Organisation der An- und Abreise obliegt dem Auftragnehmer. Bei Distanzen > 400Km zwischen Auftaggeber und Produktionsstätte des Auftragnehmers ist die An und Abreise als Flugreise zu gestalten.
Schulung und Einweisung | Zeitnah nach der Fahrzeuganlieferung muss eine Anwenderschulung für die Fahrzeuge und das Fahrtragensystem auf dem Gelände des Auftraggebers stattfinden. Der Zeitansatz für die reine Unterweisung am Fahrzeug liegt bei mindestens 8 Stunden.
Anlieferung | Ergänzend zu den Liefer- und Zahlungsbedingungen der Stadt Recklinghausen hat die Anlieferung ab einer Distanz größer 400Km zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer mit einem LKW per Spedition stattzufinden.
Begründung Los 1 | Ladehalterungen HRT Die angegebenen Ladehalterungen der Firma Wetech entsprechen den Halterungen aus dem gültigen Rahmenvertrag zur Beschaffung digitaler Funkgeräte des Kreises Recklinghausen. Diese Halterungen werden z.Zt. In alle Fahrzeuge des Brandschutzes und Rettungsdienstes eingebaut und sind somit untereinander kompatibel, d.h. auch der Wechsel einer kompletten Halterung von einem Fahrzeug zum anderen ist problemlos möglich.
Funklautsprecher Der Kleinlautsprecher Peiker KL1 ist ein Lautsprecher der für die Wiedergabe im NF – Sprachbereich besonders konzipiert wurde. Leistung und Impedanz sind besonders an Funkgeräte angepasst. Er ist besonders klein und kann bedingt durch seine flexible Halterung fast überall unfallsicher eingebaut werden. Die Wiedergabequalität im Sprachbereich erlaubt das irrtumssichere Abhören der Funkkommunikation und vermeidet Nachfragen. Der Lautsprechertyp wird seit über 25 Jahren bei der Feuerwehr Recklinghausen eingesetzt.